ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТМ.05.000.ИС

Аспирационно-ретракционная система по ТУ 9452-001-68257905-2015

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на аспирационно-ретракционную систему одноразового использования (в дальнейшем - АРС), предназначенную для помещения в полость рта между подчелюстной, подъязычной и околоушной слюнных желез, с целью отсасывания биологических жидкостей, а так же ретракции мягких тканей в области жевательной группы зубов во время проведения стоматологических процедур.

Область применения – медицинские учреждения.

Аспирационно-ретракционная система включает в себя левый (АРС-Л) и правый (АРС-П) вариант исполнения, трубку из силиконовой резиновой смеси длиной 140 мм.

### Масса АРС в полной комплектации равна 0,025 кг ± 15%: масса АРС-Л, АРС-П равняется по 0,0063 кг. ± 15%, масса трубки из силиконовой резиновой длиной 140мм равняется 0.0044 кг ± 15%.

### Основные и габаритные размеры (в мм.) должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ 9452-001-68257905-2015 Приложение А, отклонения габаритных размеров не более ±15%

В зависимости от потенциального риска применения АРС относится к классу 2а в соответствии с номенклатурным классификатором, утвержденным приказом №4н Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г.

По устойчивости к механическим воздействиям АРС относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444.

## Аспирация

### Аспирация должна проводиться под отрицательным давлением не более 400 кПа. Трубка не должна схлопываться или отсоединится от АРС. Скорость отсоса при отрицательном давлении 400 кПа не менее 6.6 л/c.

## Стерилизация

### Стерилизацию АРС проводить по МУ 287-113 паровым методом в режиме под давлением 0,11 МПа (2,1 кгс/кв. см), температуре 121 °C и времени выдержки 20 минут или в режиме под давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см), температуре 110°C и времени выдержки 180 минут.

Проведение стерилизации необходимо проводить в расправленном состоянии пелотами вверх. НЕ ДОПУСКАТЬ смятия, нагрузок и складирования на АРС любых других предметов, в том числе и других АРС; соприкосновения со стенками автоклава, с металлическими инструментами и т.д.

## Комплектность

Комплект поставки АРС соответствует таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Обозначение документа | Количество в комплекте |
| --- | --- | --- |
| «АРС»-Л. | ТУ 9452-001-68257905-2015 | 1 |
| «АРС»-П. | ТУ 9452-001-68257905-2015 | 1 |
| Трубка из силиконовой резиновой смеси марки Пентасил 1604 (ТУ 2512-077-40245042-2004) по ТУ 9398-152-00149535-2011, ø4.0х1,5 мм, производства ОАО «Объединение Альфапластик», Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10452 от 12.12.2014, срок действия неограничен | ТУ 9452-001-68257905-2015 | 2 |
| Инструкция по эксплуатации | СТМ.05.000.ИС | 1 |
| Этикетка | СТМ.05.000.ЭТ | 1 |

## Упаковка

### АРС должна быть упакована в пакет со скотч-клапаном из полимерных материалов по ГОСТ Р 52903, для обеспечения защиты от воздействия внешней среды (пыли, влаги. и т.д.), а затем в коробку из картона по ГОСТ 7933.

# Маркировка

  - Маркировка – по ГОСТ Р 50444.

  - На этикетке каждой упаковки АРС должно быть указано:

Наименование предприятия - изготовителя, его местонахождение и товарный знак.

Наименование изделия.

Обозначение технических условий.

Дата выпуска.

Номер партии.

Символ на запрет повторного применения.

Отметки ОТК.

Гарантии.

# Порядок применения

- Простерилизовать АРС в соответствии с настоящей инструкцией.

- Установка АРС производится при широко открытом рте, с легким нажатием на щечный и язычный пелоты, добиваясь разведения в противоположные стороны дренажных трубок.

- Установить АРС в рабочей зоне на альвеолярные части нижней челюсти в проекции жевательной группы зубов. (Рис 1.)

После завершения работы необходимо осуществить давление на лопасти, тем самым ослабить прилегание дренажных трубок на альвеолярные части нижней челюсти

- Проводить эвакуацию биологической жидкости (кровь, слюна) в процессе работы.

- Утилизировать АРС в соответствии с настоящей инструкцией.

Рекомендуется проведение анестезии перед установкой АРС!

# Показания, противопоказания, возможные побочные действия

## Показания

Для помещения в полость рта между подчелюстной и подъязычной слюнных желез, с целью эвакуации  жидкостей во время проведения стоматологических процедур в области жевательной группы зубов.

## Противопоказания

## Использование вакуума более 400 кПа.

Не соблюдение настоящей инструкции по эксплуатации.

## Возможные побочные действия

Индивидуальные аллергические реакции на материал, из которых сделана АРС.

Рис.1. Расположение «Аспирационно-ретракционной системы» на нижней челюсти

# Транспортирование и хранение

## АРС транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия поставки - транспортирование по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Возможный вид отправки - мелкая почтовая посылка. Условия хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 - Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, температура от -50ºС до +40ºС, относительная влажность 75% при 15ºС.

# Утилизация

## Утилизация АРС в условиях медицинских учреждений осуществляется путем проведения комплекса мер технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического и организационного характера в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса А (после санитарной обработки).

# Гарантии производителя

## Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

## Гарантийный срок эксплуатации – изделие одноразовое.

## Гарантийный срок хранения в упакованном виде - 12 месяцев с даты выпуска указанной в инструкции по эксплуатации.

# Сведения о рекламациях

В случае несоответствия системы параметрам, указанным в настоящей инструкции по эксплуатации потребитель направляет рекламацию по адресу производителя.

ООО «Современные Технологии Машиностроения» 426062, г. Ижевск, ул.Спортивная,44,оф.9 Тел./факс: 8 (3412) 655-611 http://www.stm18.ru E-mail: stm18@stm18.ru Аспирационно-ретракционная система ТУ 9452-001-68257905-2015 Номер регистрационного удостоверения №РЗН 2016/4577 от 23.09.2016 г.

Хранить Аспирационно-ретракционную систему в чистом, сухом месте в упаковке производителя в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150. Допускается перевозить изделия любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Порядок применения: см. инструкцию по эксплуатации Утилизировать, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы класса А Производитель: ООО «Современные Технологии Машиностроения»

| Место для штрих-кода | Гарантийный срок эксплуатации –изделие одноразовое Гарантийный срок хранения в упакованном виде - 12 месяцев с даты выпуска, указанной в инструкции по эксплуатации. |
| --- | --- |
| Хранить в недоступном для детей месте |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска     ___________________

Номер партии    ___________________

Контролер ОТК __________________

Штамп ОТК

# ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийные обязательства несет:

ООО «СТМ» 426062, УР., г. Ижевск, ул. Спортивная, 44, оф.9

# Код города (3412) Телефон 655-611